«Красноуфимский опытно-экспериментальный завод»

СТЕНД

ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ

ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ

ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

КИ-22210-02

П А С П О Р Т

22210-02  ПС

Стенд КИ-22210-02 предназначен для испытания и регулирования топливных насосов с числом секций (линий нагнетания) до 12, с диаметром плунжера до 12мм, а также подкачивающих насосов и фильтров дизельных двигателей.

Стенд может быть использован при техническом обслуживании и ремонте дизельной аппаратуры автотракторных, комбайновых и других двигателей, а также зарубежных ТНВД.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| 1. Тип | Стационарный |
| 2. Число одновременно испытываемых секций (линий нагнетания), шт., не более | 12 |
| 3. Диапазон воспроизведения: |  |
| 3.1 частоты вращения приводного вала, мин-1 | 60…3000 |
| 3.2 отсчета числа оборотов (циклов) | 1…9999 |
| 3.3 давления топлива, создаваемого стендовым насосом, МПа (кгс/см2) | 0…2,5 (0…25) |
| 3.4 давления воздуха, создаваемого ограничителем дымления, МПа (кгс/см2) | 0…0,16 (0…1,6) |
| 3.5 температуры топлива, 0С | 20…60 |
| 3.6 цикловой подачи топлива в диапазоне (60…1100) мин-1, мм3/цикл | 0…300 |
| 4. Предел допускаемого отклонения: |  |
| 4.1 воспроизведение часты вращения приводного вала: а) в диапазоне (60…800) мин-1, мин-1 б) в диапазоне (800…3000) мин-1, % | ± 2 ± 0,25 |
| 4.2 температуры топлива, 0С | ± 2 |
| 5. Диапазон измерения: |  |
| 5.1 объема топлива сосудами СТА, мл - первого ряда - второго ряда | 6…135 2…40 |
| 5.2 давления топлива, создаваемого стендовым насосом, МПа гс/см2) | 0…4 (0…40) |
| 5.3 углов начала нагнетания топлива, …0 | 0…360 |
| 5.4 углов начала впрыскивания топлива, …0 | 0,5…359,5 |
| 6. Предел допускаемой основной погрешности средств измерения: |  |
| 6.1 объема топлива сосудами СТА, мл - первого ряда - второго ряда | ± 1 ± 0,2 |
| 6.2 углов начала нагнетания топлива, …0 | ± 0,5 |
| 6.3 углов начала впрыскивания (фазовый угол между импульсами впрыскивания топлива), …0 | ± 0,15 |

Окончание  таблицы 1

| Наименование показателя и единица измерения | Величина |
| --- | --- |
| 6.4 частоты вращения приводного вала, мин-1 | ± 1,5 |
| 6.5 отсчета заданного числа оборотов (циклов), об(цикл) | ± 1 |
| 6.6 углов разворота муфта опережения впрыскивания, …0 | ± 0,15 |
| 6.7 температуры топлива, 0С | 0,1 |
| 7. Вместимость топливного бака, л, не менее | 36 |
| 8. Установленная мощность, кВт, не менее | 8,2 |
| - в том числе электродвигателя приводного вала | 7,5; 11;15 |
| 9. Питание от сети переменного тока: |  |
| - напряжение, В | 380 |
| - частота, Гц | 50±1 |
| 10. Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не более | 1530×680×1800 |
| 11. Масса, кг, не более | 550 |
| 12. Средний ресурс, лет, не менее | 7 |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 2

| Наименование | Обозначение | Кол. | Условн. марки- ровка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стенд для испытания и регулирования топливной аппаратуры дизельных двигателей | 22210-02.000.000 | 1 |  |  |
| Опора | 22210.006.000 | 4 |  | Гайка М16 ГОСТ 5915-70 использовать из упаковки стенда |
| Шпилька | 22205-01.130.01 | 6 |  |  |
| Гайка | 22205-01.130.02 | 6 |  |  |
| Комплект сменных частей - базовый |
| Кронштейн крепления ТНВД ЯЗТА, 33, 36 | 15723.030.100 | 1 |  |  |
|  | -01 | 1 |  |  |
| Пластина | 15723.030.200 | 1 |  | R=56 |
| Пластина | 15723.030.200-01 | 1 |  | R=56 |
| Болт | 22205-02.310.13 | 6 |  | М8х125 |
| Шайба сферическая | 15723.030.003 | 6 |  |  |
| Палец | 22205-02.310.12 | 4 |  | для ТНВД типа 33 |
| Болт М8х45 | ГОСТ 7798-70 | 4 |  | для ТНВД типа 33 |
| Шайба 8.65Г.05 | ГОСТ 6402-70 | 4 |  | для ТНВД типа 33 |
| Крышка | 22205-02.310.03 | 1 |  | для ТНВД типа 33 |
| Прокладка | 22205-02.310.04 | 1 |  | для ТНВД типа 33 |
| Кронштейн ТНВД ТН, УТН-5, НД-21, Икарус | 22210.026.000 | 1 |  |  |
| Переходник ТНВД типа УТН-5 | 22201.58.000 | 1 | УТН-5 |  |
| Переходник ТНВД ЯЗТА модели 80 | 22201.59.000-02 | 1 | 80 |  |
| Переходник ТНВД 33(КАМАЗ) | 22205-02.310.20 | 1 | 33 |  |

Продолжение таблицы 2

| Наименование | Обозначение | Кол. | Условн. марки- ровка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Переходник насосов типа 4УТНИ | 22210.059.000 | 1 | 4УТНИ |  |
| Переходник форсунок - ФД-22 | 22210.000.026 | 6 |  | Ø22 для УТН-5 |
| - ЯМЗ-740 (КамАЗ) | 22210.000.026-02 | 8 |  | Ø24,6 |
| Переходник к муфте опережения впрыскивания ТНВД 33 | 22210.000.039 | 1 | 33 |  |
| Топливопровод «III-IV» | 22210.066.000Б | 1 |  |  |
| Заглушка | 22210.000.040 | 1 |  |  |
| Топливопровод ТНВД типа 4ТН-8,5х10 | 22210.065.000-01 | 3 |  | L=900мм |
| Топливопровод (вентиль – V штуцер) | 22210-02.069.000 | 1 |  | L=700мм |
| Топливопровод сливной | 921.290.00М | 2 |  | L=660мм |
| Вентиль | 22210-02.003.000 | 1 |  |  |
| Топливопровод высокого давления | 22210-02.081.000В | 12 |  | L=850мм |
| Устройство натяжное | 22201.025.000 | 1 |  |  |
| Шайба уплотнительная | 921.000.71 | 16 |  | Алюм. Ø14 |
| Планка крепления форсунок ЯМЗ,АМЗ,ФШ,ФД-22 | 22205-01.400.02 | 6 | ЯМЗ, АМЗ,ФШ ФД-22 |  |
| Планка крепления форсунок КамАЗ | 22205-02.310.02 | 4 | 33 |  |
| Болт специальный | 22205-01.000.24 | 2 |  | М14х1,5 |
| Комплект дренажных патрубков | 22210-02.096.000 | 12 |  | М10х1-ФШ-12шт М10х1,25 -КамАЗ-8шт |
| Болт станочный | 22210.000.020 | 5 |  | 1 шт.для упаковки |
| Болт специальный | 22201.00.011 | 4 |  |  |
| Болт М8х12 | ГОСТ 7798-70 | 2 |  |  |
| Болт М10х25 | ГОСТ 7798-70 | 2 |  |  |
| Болт М10х45 | ГОСТ 7798-70 | 2 |  |  |

Продолжение таблицы 2

| Наименование | Обозначение | Кол. | Условн. марки- ровка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гайка М12-6Н.5.05 | ГОСТ 5915-70 | 4 |  |  |
| Шайба 12.65Г.05 | ГОСТ 6402-70 | 5 |  |  |
| Заглушка | 22205.000.21 | 1 |  |  |
| Топливопровод нагнетательный | 22210-02.071.000 | 1 |  |  |
| Приспособления для пролива | 22210-02.092.000 | 2 |  |  |
| Комплект инструмента и принадлежностей |
| Вороток | 921.000.167М | 1 |  |  |
| Датчик начала впрыскивания | 22210.023.300 | 1 |  | контрольный |
| Ключ для муфты | 22201.61.100 | 1 |  |  |
| Ключ (для электрошкафа) | 22210.032.000А | 1 |  |  |
| Приспособление для определения геометрического начала нагнетания топлива (без индикатора) | 22205-02.272.00 22205-02.272.00-01 22205-02.272.00-02 | 1 1 1 |  | М24х1,5(ЯЗТА) М22х1,5 (36) М27х1,5 (44) |
| Индикатор ИЧ-10 | ГОСТ 577-68 | 1 |  |  |
| Моментоскоп | 921.116.00В | 1 |  |  |
| Комплект запасных частей |
| Пружина датчика | 22205.210.09А | 12 |  |  |
| Прокладка | 22210.023.303Б | 6 |  |  |
| Сосуд СТА 6…135 мл | ТУ25-1110.040-82 | 3 |  |  |
| Сосуд СТА 2…40 мл | ТУ25-1110.040-82 | 3 |  |  |
| Вставка плавкая ВПТ6-24 (1А) | ТУ11-85 ОЮО.481.021ТУ | 2 |  |  |
| Элемент фильтрующий тонкой очистки 201-11117038А |  | 1 |  | на линии выс. давления |
| Элемент фильтрующий тонкой очистки ЭФТ-75А | ТУ 23.1.343-83 | 2 |  | на линии выс. давления |
| Документация |
| Паспорт | 22210-02 ПС | 1 |  |  |
| Руководство по эксплуатации | 22210-02 РЭ | 1 |  |  |
| Паспорт на блок измерительный БЭСТ-12М | НП14.00.00.000ПС | 1 |  |  |
| Руководство по эксплуатации на БЭСТ-12М |  | 1 |  |  |

По требованию потребителя за дополнительную плату могут быть поставлены запасные части и дополнительные приспособления для испытания и регулирования различных топливных насосов и фильтров.

СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЁМКЕ

Стенд  для  испытания  и регулирования топливной аппаратуры дизельных двигателей КИ-22210-02

Заводской   номер  _______________________________  соответствует техническим условиям  ТУ 5251-010-00862598-2006 и  признан  годным  к  эксплуатации.

Дата  выпуска  «____»_________________   _200_г.

Представитель ОТК ___________________________

СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  КОНСЕРВАЦИИ

Стенд  КИ-22210-02  заводской  номер ____________________________  подвергнут консервации  согласно  требованиям,  предусмотренным  техническими условиями.

Дата  консервации  «____»________________ ______г.

Срок  консервации  _______________________

Консервацию  и  упаковку  произвёл   _______________________

Представитель  ОТК  _______________________

ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод – изготовитель  гарантирует  соответствие  стенда  требованиям  технических  условий ТУ 5251-010-00862598-2006 при соблюдении  потребителем  условий транспортирования,  хранения  и  эксплуатации.

Гарантийный  срок  эксплуатации  -  двенадцать  месяцев  со  дня  ввода  стенда  в

эксплуатацию,  но  не  более  восемнадцати  месяцев  со  дня  принятия  ОТК  предприятия – изготовителя.

За справками обращаться: ЗАО «Стройдизель» г. Березовский, пос. Ленинский, 44.

тел./факс (34369) 47351, 47751

e-mail: info@dst-ural.ru